22.02.2009 Черновик (часть №2)
Прототип триггерного мюонного вето-годоскопа (MUV)

1. Назначение

2. Конструкция

3. Изготовление

4. Испытания

5. Обработка данных и полученные результаты
6. Выводы
Выдержка из РФФИ (для информации)

Первый год проекта.  2) Будет сконструирован, изготовлен и испытан прототип триггерного годоскопа - важной части детектора "MAMUD" , который необходим для подавления в триггере фона от распадов, содержащих мюоны. Для этого требуется создать большой(~8 кв. м) счетчик. Размер прототипа ~1.4 х1.4 кв. м (~ 1/4 х 8 кв. м).
За основу берется конструкция, описанная в NIM A564(2006)225-234, разработанная в ИФВЭ. Счетчик должен иметь очень хорошее временное разрешение <1 нсек. Съем сигнала производится быстрым спектро смещающим волокном BCF 92.
4. Испытания

 Прототип триггерного мюонного вето-годоскопа (MUV), описанный выше был изготовлен и доставлен в ЦЕРН. Перед установкой его на пучок  с ним были проведены измерения  на космических мюонах на тестовом стенде (Рис. 5 и 8(1)). Предварительно  было выровнено усиление  каждого из 9 фотоумножителей. Регистрация и обработка сигналов производилась с помощью цифрового осциллографа Tektronix TDS 303228. 
4.1 Подбор режимов ФЭУ

Процедура  выравнивания выполнялась с помощью системы мониторирования на основе импульсного светодиода (LED). В этой системе используется  один  LED, световой импульс которого разводится оптическими волокнами на фотокатод каждого ФЭУ. Величина высокого напряжения на фотоумножителях подбиралась  так, что бы их выходные сигналы от LED на ФЭУ были, примерно, одинаковой величины (Рис. 8(2)). Высоковольтные напряжения на ФЭУ  подавались от многоканального источника  CAEN-_______. 
4.2 Измерения  на космических мюонах

Мюоны регистрировались в режиме самозапуска (Рис. 8(3)) или выделялись триггерным счётчиком (Рис. 5 и 8(4)). В этих измерениях осуществлялась более тонкая регулировка усилений ФЭУ, имеющая своей целью откалибровать отдельные секции («пады») MUV на энерговыделение от минимально ионизирующей частицы (mip). При измерениях на пучке оказалось, что напряжения на фотоумножителях не требуют дополнительной регулировки.  

4.3 Измерения  на пучковых мюонах


После калибровки на космических мюонах MUV  был установлен на пучок между  стальными фильтрами  мюонной защиты установки эксперимента NA62 (Рис. 6). Сигналы с 9 секций MUV  по высокочастотным кабелям подавались на регистрирующую электронику Нейтрального Годоскопа  (NHOD) установки эксперимента NA48. Для регистрации событий использовался триггер на одну частицу. DAQ этого же эксперимента использовалась для сбора оцифрованных параметров сигналов и их запоминания. В качестве  параметров сигналов использовались амплитуды (А) и времена прихода сигналов (t).
5. Обработка данных.


При off-line обработке «сырые» данные с детекторов  всей установки поступали в программу  COMPAKT. В этой программе выполнялись следующие основные операции:
· трассировка треков;

· вычисление импульсов и энергий частич;

· определение амплитуд импульсов;

· введение поправок (при необходимости).

Найденные одиночные треки экстраполировались в MUV и определялись координаты точки попадания (hits) их  в этот годоскоп (Рис. 9). На Рис. 10 приведены амплитудные распределения в 9 «падах» MUV. Пики в конце амплитудной шкалы  обусловлены эффектом «насыщения» усилителей в некоторых каналах регистрации. Избыток сигналов в малых каналах  можно объяснить , например, случайными совпадениями и наличием  эффектом перекрёстных срабатываний соседних  секций (cross-talks). Следует отметить надёжное наблюдение mip сигнала: практически отсутствие малых сигналов и характерная форма спектра ионизационных потерь.   
6.  Полученные результаты

В качестве примера на Рис. 11 приведена зависимость эффективности регистрации мюона «падом» №6 от координаты X (вдоль WLS-волокон). Наблюдается плато по величине близкое к 100%, что численно подтверждает качественный вывод, сделанный выше. Надо отметить, что на краях «пада» (ближнего и дальнего относительно ФЭУ) падение эффективности является проявлением влияния многократного рассеяния мюона. В результате чего координата предсказанного hit-а  не совпадает с реальным местом прохождения мюона. Небольшое отличие от 100%  - следствие «исчезновения» мюона по пути следования к MUV.

 Зависимость ослабления амплитуды сигнала (А) от координаты места прохождения мюона через «пад» №6 (Х проекция) изображена на Рис. 12.  Из фита экспериментальной зависимости экспонентой вычислена длинна затухания сигнала в WLS-волокне, которая составила   ~ 430 см.


На Рис. 13  сведены временные характеристики для «пада» №6:

двумерное распределение  времени срабатывания от координаты мюона.

гистограмма, характеризующая временное разрешение, зависимости среднего времени срабатывания и временного разрешения от  координаты мюона. Видно, что времена срабатывания и временное разрешение слабо зависят от места попадания мюона. 

6. Выводы 

На исследованном прототипе получены следующие характеристики:

· однородность отклика к мюонам по площади «пада»  составляет ~ 15%;

· эффективности регистрации мюона «падом» от координаты X (вдоль WLS-волокон) близка к 100%, а небольшое отличие от 100% является следствие «исчезновения» мюона по пути следования к MUV;
· времена срабатывания и временное разрешение слабо зависят от места попадания мюона в «пад»; 

· временное разрешение составляет ~ 1.7 нс, что несколько хуже чем необходимо, но имеются резервы по улучшению. 

[image: image1.emf]8(1)Apparature of test bench;8(2).LED

signals;8(3).MIP signal (self trigger);8(4).MIP

signal (external trigger)



Рис. 8  Проведение испытаний MUV перед установкой на пучок.

[image: image2.emf]Counters map. Obvious cut due to trigger configuration (##counters from beam:

123

456

789)

.


Рис. 9. Двумерная плотность  распределения координат треков , выделенных триггером и попавших в «пады»  MUV.

[image: image3.emf]Counters amplitudes.

Top curves- all hits. Bottom- only this counter was hit


Рис. 10. Амплитудные распределения в 9 «падах» MUV.

[image: image4.emf]
Рис. 11. Зависимость эффективности регистрации мюона «падом» №6 от координаты X (вдоль WLS-волокон). ФЭУ расположен при Х=140  см.

[image: image5.emf]A (ADC counts) vs X

y = 205.56e

0.0023x

R

2

 = 0.9428

0

100

200

300

400

70 80 90 100 110 120 130 140

X, cm

A,  ADC counts

Lambda=435cm

Sigma Gauss


Рис. 12  Зависимость ослабления амплитуды сигнала (А) от координаты места прохождения мюона через «пад» №6 (Х проекция). 

[image: image6.emf]Time resolution for particular MUV counter

T(Hodo) – T(MUV)

Regions of 5x5 cm are considered in

middle Y position

No significant sigma dependence on 

X position

Delta T resolution of ~1.7 ns

Resolution of Hodoscope should be 

taken into account


Рис. 13  Временные характеристики для «пада» №6.

Левый верхний рисунок – двумерное распределение  времени срабатывания от координаты мюона.
Правый верхний рисунок - гистограмма, характеризующая временное разрешение.
Нижний рисунок – Зависимости среднего времени срабатывания и временного разрешения от  координаты мюона.

Ссылки

1. Заготовки к докладам (2007-2009)

[1]  Vladimir Bolotov (for Report Kurshetsova  on Collaborating meeting, 13 September 2007)

MUON SYSTEM IN 2007 RUN AND FUTURE PERSPECTIVE .
https://www.oka.ihep.ru/Members/semenovv/muv/zagotovki/results-of-the-antimuon-detector-element-testing.ppt/file_view?portal_status_message=Changes%20saved.
[2] Vitaliy Semenov (for  Oct 2008)

http://www.oka.ihep.ru/Members/semenovv/istoriya-muv-2008.ppt/view

[3] Vitaliy Semenov ( for HAC/MUV Group Meeting, 29 January 2009)
 MUV Prototype tests
http://www.oka.ihep.ru/Members/semenovv/muv/muvtest_draft_26_jan_2009_1.ppt/view
Bi-plots t vs A for ## 1-9 pads
https://www.oka.ihep.ru/Members/semenovv/muv/muvtest_draft_26_jan_2009_2_outlook.ppt/view
[4] Vitaliy Semenov ( for HAC/MUV Group Meeting, 29 January 2009)

Состояние НАС в 2008 г.
http://www.oka.ihep.ru/Members/semenovv/hac/draft_hac_24_jan_2009_1.ppt/view
2. NA 48/P326/NA62 Reports for IHEP-INR group (2006-2009)

[1] Vitaliy Semenov (NA48 Weekly Meeting, 12 October 2006)

The first steps to MAMUD in Russia. 
http://indico.cern.ch/getFile.py/access?contribId=0&resId=0&materialId=slides&confId=7134

http://indico.cern.ch/conferenceDisplay.py?confId=7134
[2] Oleg Yushchenko (New Project P326, Analysis Meeting, 8 November 2006)

Software Development Status

http://indico.cern.ch/getFile.py/access?contribId=20&sessionId=1&resId=0&materialId=slides&confId=7715

http://indico.cern.ch/conferenceDisplay.py?confId=7715
[3] Oleg Yushchenko (15 March, Run 2007 Mini-Workshop)

Software Development Status

http://indico.cern.ch/getFile.py/access?contribId=13&resId=0&materialId=slides&confId=13828
http://indico.cern.ch/conferenceDisplay.py?confId=13828
[4] Vladimir Obraztsov (15 March, Run 2007 Mini-Workshop)

MAMUD news

http://indico.cern.ch/getFile.py/access?contribId=15&resId=0&materialId=slides&confId=13828
http://indico.cern.ch/conferenceDisplay.py?confId=13828

[5] Viktor Kurshetsov (Collaborating meeting, 13 September 2007)

Muon System in 2007 Run and future perspective
http://indico.cern.ch/conferenceDisplay.py?confId=20852
Oleg Yushchenko (2008)

[6] TDAQ Working Group Meeting, 16 Jul 2008 
Design and first studies of the MUON VETO counter
http://indico.cern.ch/getFile.py/access?contribId=4&resId=0&materialId=slides&confId=37796

http://indico.cern.ch/conferenceDisplay.py?confId=37796
[7] NA62 Weekly Meeting, 9 October 2008

 Fast MU-VETO tests
http://indico.cern.ch/getFile.py/access?subContId=1&contribId=1&resId=0&materialId=slides&confId=42967
http://indico.cern.ch/conferenceDisplay.py?confId=42967
[8] NA48 Analysis Meeting, 23 October 2008

Mu-Veto and HAC counters tests. First attempt of time resolution estimation
http://indico.cern.ch/getFile.py/access?contribId=15&sessionId=2&resId=0&materialId=slides&confId=43539

 http://indico.cern.ch/conferenceDisplay.py?confId=43539
[9] Vladimir Obraztsov (HAC/MUV Group Meeting, 29 January 2009)

FAST MU-VETO AND HAC COUNTERS TESTS
http://indico.cern.ch/getFile.py/access?contribId=3&resId=0&materialId=slides&confId=51252
http://indico.cern.ch/conferenceDisplay.py?confId=51252
[10] Oleg Yushchenko (HAC/MUV Group Meeting, 29 January 2009)

Stand-alone simulation of MUV

http://indico.cern.ch/getFile.py/access?contribId=1&resId=0&materialId=slides&confId=51252
http://indico.cern.ch/conferenceDisplay.py?confId=51252
_1297018744.ppt


Counters map. Obvious cut due to trigger configuration (##counters from beam:

123

456

789) .













































Counter MAP
150

ymu2 vs xmu2








_1297022546.ppt




А(Х) – получена из предыдущих двух слайдов







Диаграмма1


			75						98			98


			85						99			99


			95						99			99


			105						94			94


			115						96			96


			125





Lambda=435cm


Sigma Gauss


A (ADC counts)


X, cm


A,  ADC counts


A (ADC counts) vs X


252


254


258


268


275





Лист1


			


						X


									A (ADC counts)


						75															σ Gauss


						85			252			98


						95			254			99


						105			258			99


						115			268			94


						125			275			96


																																							217.3913043478


																																							434.7826086957


						Sigma Gauss








Лист1


									98			98


									99			99


									99			99


									94			94


									96			96





Lambda=435cm


Sigma Gauss


A (ADC counts)


X, cm


A,  ADC counts


A (ADC counts) vs X





Лист2


			








Лист3


			










A (ADC counts) vs X


y = 205.56e


0.0023x


R


2


 = 0.9428


0


100


200


300


400


70 80 90 100 110 120 130 140


X, cm


A,  ADC counts


Lambda=435cm


Sigma Gauss





_1297023545.ppt


Time resolution for particular MUV counter

                    T(Hodo) – T(MUV)

Regions of 5x5 cm are considered in

middle Y position



No significant sigma dependence on 

X position



 Delta T resolution of ~1.7 ns



Resolution of Hodoscope should be 

taken into account








_1297019266.ppt


Counters amplitudes.

Top curves- all hits. Bottom- only this counter was hit













Komentariy Viti Kurshetsova: Amplitudi v nashih 9-ti schetchikah. Verhnie gistogrammi-prosto srabotal, nijnie- srabotal tol'ko on odin. Vidno, chto pichki i piki v oblasti malih amplitud pochti ischezli. Osobenno eto vidno na schetchike N1 . 

Моя версия природы малых амплитуд - сигналы в WLS-fibers, идущих  от падов, расположенных слева от данного пада. Наибольшая вероятность таких сигналов для падов 1,4 и 7. Избыток малых сигналов видна и в bi-plots  “t vs A”  ( см OUTLOOK).







2000

1000

2000
1500
1000

500

1000

500

AMPLITUDES

b 1500 - " 1500 "
fooo |- 1000
500 500
| o | o |
500 1000 0 500 1000 500 1000
ampl ompl ompl
= 1000 £ -
2000 |-
1000 |
A, o
500 1000 0 500 1000 50 1000
ampl omp! ompl
= o -
3000 | 600
2000 | oo
1000 ff 200
| o L o h
50 1000 0 500 1000 500 1000
amel ompl ompl








_1297017765.ppt


8(1)Apparature of test bench;8(2).LED signals;8(3).MIP signal (self trigger);8(4).MIP signal (external trigger)









eeeeeeeee—
Tektronix 10s 10321
P4

A 94.0mB
®: -104mB





8 s
T T -
S TR

e

aebes

o wass

i«

e

..i»..i.n.i....:p......._i..«:ﬁ...}...:g.. B S T S O e

TURY CRPRE S

4+

v amdene o

e, eSO R L e

T

A bl
¥












